|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título do documento VERIFICAÇÃO DOS ALARMES | | | | | Página 1 de 3 |
| Tipo do documento Procedimento de Teste | | Número do documento PT-012 | Revisão  0 | | Válido a partir: |
| Localização | Equipamento | | | Número de série | |
| Aprovado por: | | Cargo | | | Data |
| REQUERIMENTOS SOBRE O TESTE  Deve ser verificado que todos os alarmes estão em conformidade com as especificações da autoclave.  PRE-REQUISITOS Posição do sistema O sistema deve estar operável e em modo de espera ou em outro estado relatada na descrição do teste deste Procedimento de Teste. Equipamento de testeNão aplicadoDocumentação *Os documentos listados abaixo devem estar disponíveis antes de iniciar os testes.* Cópia de trabalho deste Procedimento de TesteFolha de Resultados do Teste Especificação dos alarmes DESCRIÇÃO DO TESTEO erro correspondente a cada alarme deve ser simulado, por exemplo desconectando cabos, instalando “jumpers”, etc.  1. Verifique os documentos listados na subseção “Documentação” deste PT e registre todos os dados requeridos na seção “DADOS A SEREM REGISTRADOS” deste PT, que podem ser registrados antes de iniciar os testes. 2. Identifique os alarmes através da documentação apropriada.  Para cada alarme:  1. Registre o nome do alarme. 2. Registre o processo e se for o caso a fase onde o alarme será testado. 3. Identifique e localize o objeto apropriado para ser usado para simular o erro. Registre o objeto usado. 4. Simule o erro. Registre a ação realizada. 5. Verifique que a autoclave responde de acordo com o especificado e que o texto de alarme mostrado no “display” está correto. 6. Cancele o alarme. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Título do documento  VERIFICAÇÃO DOS ALARMES | | | Página 2 de 3 |
| Tipo do documento  Procedimento de Teste | Numero de referência  PT-012 | Revisão | Válido a partir de: |
| 1. Verifique se o equipamento reage de acordo com especificado e se o texto com o erro desaparece do “display”. 2. Observe o registro de controle e verifique que o texto correto para o alarme foi impresso. 3. Coloque, na Folha de Respostas do Teste se o critério de aceitação foi ou não alcançado e assine. 4. Assine na lista de alarme próximo ao alarme testado.   *Quando todos os alarmes tiverem sido testados:*   1. Reveja os resultados dos testes e compare com os critérios de aceitação e registre, na Folha de Resultados do Teste, se o critério de aceitação foi ou não alcançado. 2. Date e assine a Folha de Resultados do Teste e todos os outros documentos a ser incluídos no Arquivo dos Resultados do Teste. 3. Adicione a referência deste Procedimento de Teste e o número de série do equipamento em todos os outros documentos a ser incluídos no Arquivo dos Resultados do Teste. 4. Anexe a Folha de Resultados do Teste e todos os outros documentos a ser incluídos no Arquivo dos Resultados do Teste na cópia de trabalho deste Procedimento de Teste.   CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO  *O teste passará se o critério de aceitação nesta seção for alcançado.*  *Quando um erro é simulado:*   * A autoclave reage de acordo com o especificado. * Que o texto correto do alarme é mostrado no “display’. * Que o correto texto do alarme foi impresso.   *Quando um alarme é cancelado:*   * A autoclave reage de acordo com o especificado. * O texto do alarme desaparece do “display”.     DESVIOS  *Desvios devem ser registrados no campo observações da FRT.*  Os testes podem continuar com exceção dos testes operacionais  DADOS A SER REGISTRADOS  *Os dados específicos deste teste devem ser coletados e registados, ou anexados, na Folha de Resultados do Teste.* | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Título do documento  VERIFICAÇÃO DOS ALARMES | | | Página 3 de 3 |
| Tipo do documento  Procedimento de Teste | Numero de referência  PT-012 | Revisão | Válido a partir de: |
| *Para cada alarme*  O processo e fase se aplicável  Nome do alarme  Objeto usado para simular erro.  Ação realizada para simular o erro    ARQUIVO DOS RESULTADOS DO TESTE  *Os seguintes documentos devem ser retidos e anexados no Procedimento de Teste: todos documentos listados devem ter a assinatura datada do executante, o número de referência deste Procedimento de Teste o número de série do equipamento.*  Folha (s) de Resultados do Teste  Folha de registro dos dados do ciclo.  Lista de alarme, com a assinatura do executante do teste próxima a cada alarme testado  REFERÊNCIA  [1] Folha de Resultados do Teste, FRT-017 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título do teste VERIFICAÇÃO DOS ALARMES | | | | | | | Página 1 de 1 | | |
| Tipo de documento Folha de Resultados do Teste | | | | Tipo de qualificação | | | | | |
| Da referência  FRT-012 | | Referência do procedimento de teste  PT-012 | | | Equipamento | | | | |
| Localização do teste | | | | | Número de série | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Local | Nome do alarme | | | | | Fase do programa testado | | | |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | | | | | | ACEITO (S/N) | | Executante | |
| Local | Nome do alarme | | | | | Fase do programa testado | | | |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | | | | | | ACEITO (S/N) | | Executante | |
| Local | Nome do alarme | | | | | Fase do programa testado | | | |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | | | | | | ACEITO (S/N) | | Executante | |
| Local | Nome do alarme | | | | | Fase do programa testado | | | |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | | | | | | ACEITO (S/N) | | Executante | |
| OBS: | | | | | | | | | |
| Resultado do teste (APROVADO/REPROVADO) | | | | | | | | | |
| Assinatura do executante | | | Nome Cargo | | | | | | Data |
| Assinatura do revisor | | | Nome Cargo | | | | | | Data |