|  |  |
| --- | --- |
| Título do documentoVERIFICAÇÃO DOS ALARMES |   Página 1 de 3 |
| Tipo do documentoProcedimento de Teste | Número do documentoPT-012 | Revisão0 | Válido a partir:  |
| Localização | Equipamento | Número de série |
| Aprovado por:  | Cargo | Data |
| REQUERIMENTOS SOBRE O TESTEDeve ser verificado que todos os alarmes estão em conformidade com as especificações da autoclave.PRE-REQUISITOSPosição do sistemaO sistema deve estar operável e em modo de espera ou em outro estado relatada na descrição do teste deste Procedimento de Teste.Equipamento de teste Não aplicado Documentação *Os documentos listados abaixo devem estar disponíveis antes de iniciar os testes.* Cópia de trabalho deste Procedimento de Teste  Folha de Resultados do Teste  Especificação dos alarmesDESCRIÇÃO DO TESTE O erro correspondente a cada alarme deve ser simulado, por exemplo desconectando cabos, instalando “jumpers”, etc. 1. Verifique os documentos listados na subseção “Documentação” deste PT e registre todos os dados requeridos na seção “DADOS A SEREM REGISTRADOS” deste PT, que podem ser registrados antes de iniciar os testes.
2. Identifique os alarmes através da documentação apropriada.

Para cada alarme: 1. Registre o nome do alarme.
2. Registre o processo e se for o caso a fase onde o alarme será testado.
3. Identifique e localize o objeto apropriado para ser usado para simular o erro. Registre o objeto usado.
4. Simule o erro. Registre a ação realizada.
5. Verifique que a autoclave responde de acordo com o especificado e que o texto de alarme mostrado no “display” está correto.
6. Cancele o alarme.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Título do documentoVERIFICAÇÃO DOS ALARMES  | Página 2 de 3 |
| Tipo do documentoProcedimento de Teste | Numero de referência PT-012 | Revisão | Válido a partir de:  |
| 1. Verifique se o equipamento reage de acordo com especificado e se o texto com o erro desaparece do “display”.
2. Observe o registro de controle e verifique que o texto correto para o alarme foi impresso.
3. Coloque, na Folha de Respostas do Teste se o critério de aceitação foi ou não alcançado e assine.
4. Assine na lista de alarme próximo ao alarme testado.

*Quando todos os alarmes tiverem sido testados:*1. Reveja os resultados dos testes e compare com os critérios de aceitação e registre, na Folha de Resultados do Teste, se o critério de aceitação foi ou não alcançado.
2. Date e assine a Folha de Resultados do Teste e todos os outros documentos a ser incluídos no Arquivo dos Resultados do Teste.
3. Adicione a referência deste Procedimento de Teste e o número de série do equipamento em todos os outros documentos a ser incluídos no Arquivo dos Resultados do Teste.
4. Anexe a Folha de Resultados do Teste e todos os outros documentos a ser incluídos no Arquivo dos Resultados do Teste na cópia de trabalho deste Procedimento de Teste.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO *O teste passará se o critério de aceitação nesta seção for alcançado.**Quando um erro é simulado:** A autoclave reage de acordo com o especificado.
* Que o texto correto do alarme é mostrado no “display’.
* Que o correto texto do alarme foi impresso.

  *Quando um alarme é cancelado:** A autoclave reage de acordo com o especificado.
* O texto do alarme desaparece do “display”.

 DESVIOS*Desvios devem ser registrados no campo observações da FRT.*  Os testes podem continuar com exceção dos testes operacionaisDADOS A SER REGISTRADOS*Os dados específicos deste teste devem ser coletados e registados, ou anexados, na Folha de Resultados do Teste.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Título do documentoVERIFICAÇÃO DOS ALARMES  | Página 3 de 3 |
| Tipo do documentoProcedimento de Teste | Numero de referência PT-012 | Revisão | Válido a partir de:  |
| *Para cada alarme* O processo e fase se aplicável Nome do alarme Objeto usado para simular erro.  Ação realizada para simular o erro ARQUIVO DOS RESULTADOS DO TESTE *Os seguintes documentos devem ser retidos e anexados no Procedimento de Teste: todos documentos listados devem ter a assinatura datada do executante, o número de referência deste Procedimento de Teste o número de série do equipamento.* Folha (s) de Resultados do Teste Folha de registro dos dados do ciclo. Lista de alarme, com a assinatura do executante do teste próxima a cada alarme testado REFERÊNCIA  [1] Folha de Resultados do Teste, FRT-017  |

|  |  |
| --- | --- |
| Título do testeVERIFICAÇÃO DOS ALARMES |  Página 1 de 1 |
| Tipo de documentoFolha de Resultados do Teste | Tipo de qualificação |
| Da referênciaFRT-012 | Referência do procedimento de testePT-012 | Equipamento |
| Localização do teste | Número de série |
|  |
| Local  | Nome do alarme  | Fase do programa testado  |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | ACEITO (S/N) | Executante |
| Local  | Nome do alarme  | Fase do programa testado  |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | ACEITO (S/N) | Executante |
| Local  | Nome do alarme  | Fase do programa testado  |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | ACEITO (S/N) | Executante |
| Local  | Nome do alarme  | Fase do programa testado  |
| Objetos usados/ações usada para realizar o erro | ACEITO (S/N) | Executante |
| OBS:  |
| Resultado do teste (APROVADO/REPROVADO) |
| Assinatura do executante  | Nome Cargo | Data |
| Assinatura do revisor | Nome Cargo | Data |